- 全自动尿液分析仪招标参数

一、技术要求：

1、测试原理：多波长反射光比色法

2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统

★3、检测波长数量：≥5个波长

4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试

★5、测试速度：≥300个样本/小时

6、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏

7、支持尿液颜色识别功能（选配）：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色

8、支持尿液浊度检测功能（选配）：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果

9、支持尿液比重检测功能（选配）：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5%

- 10、比重补正功能：通过pH检测值自动补正比重值

- 11、色尿补正功能：通过检测试纸条的空白试剂块，消除色尿影响

- 12、温度补正功能：通过测量仪器内部温度对检测结果进行自动补正

13、存储器容量：≥30万条数据，并可根据客户需要定制

- ★14、试纸仓容量：≥400条试纸

15、废料盒容量：能容纳500条废弃试纸条

16、尿样需求量：≥2mL

17、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。

18、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

19、滴样方式：矩阵式高速滴样

20、采样针清洗方式：正负压清洗

21、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口

22、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%

23、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%

二、商务及其它要求

1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证

2、制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液（提供证件）

★3、投标产品型号入选中国医学装备协会组织遴选的优秀国产医疗设备产品目录

4、制造商近三年均有参加国家卫生健康委员会临床检验中心组织的尿液化学分析室间质量评价活动，且三年成绩均合格（提供国家卫生健康委员会临床检验中心颁发的室间质评证书）