婴儿培养箱参数

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/50Hz；

2、输入功率：≤1000VA；

3、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

5、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

6、独立的超温保护系统；

7、>37℃温度设定功能；

8、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

★9、产品具有自检功能，故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等；

10、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

★11、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

12、采用进口有机玻璃；

★13、双层恒温罩，自动风帘装置；

14、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

15、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

16、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

17、前面板具有温度校正功能；

★18、具有数据储存功能；

★19、具有正门独立锁定装置；

20、具有RS-232接口；

21、采用低噪音的无刷直流电机；

22、箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）；

23、肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）；

24、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

25、升温时间：≤30min；

26、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

27、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

28、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

29、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

★30、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

★31、婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）；

32、湿度显示范围：0%RH—99%RH；

33、湿度控制范围：0%RH—90%RH；

★34、湿度显示精度：±5%RH内。