靖西市妇幼保健院设备参数确认表

| 设备名称 | 医用冰箱 1台 |
| --- | --- |
| 医用冰箱 1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积1031L； 2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；* ★3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃；* 4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； ★6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露；* ★7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh； 8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； 9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； ★10、进口品牌压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠；* 11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； ★12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；* ★13、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；* 14、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 16、可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态. * 17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调； ★18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。* ★19、箱内下部可选配2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。* 20、双锁结构，更安全、更放心； 21、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便； 22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放； 23、产品具备医疗器械注册证； ★24、产品具备第三方性能检测报告； ★25、产品具备CQC节能环保认证； ★26、产品具备美国UL能源之星认证； ★27、产品具备CE/ UKCA/ DIN 13277 认证。 备注：★为必须具备的符合性条款。 |  |