靖西市妇幼保健院设备参数确认表

| 设备名称 | 电脑中频治疗仪 1台 |
| --- | --- |
| 电脑中频治疗仪 1、规格尺寸：515×468×980mm。 ▲2、输出通道：八路中频加透热输出、八路离子导入直流输出、四路干扰电输出。 3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10％。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ▲10、干扰电性能10.1、工作频率：4kHz，允差±10％。10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10％。10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。10.4、调幅度：0%、100%，允差±5％。10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 ▲11、处方：100个固定处方。 12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 备注：★为必须具备的符合性条款。 |  |